# Návod k použití měřiče P700 Pro 2

Aqua Master Tools P700 Pro 2 měří pH, elektrickou vodivost (EC), CF, PPM a teplotu vody nebo živného roztoku. Tento návod shrnuje běžné měření, kalibraci a péči o sondy.

# Běžné měření

1. Připojte pH sondu a EC sondu do příslušných konektorů na spodní straně přístroje. V případě potřeby připojte napájecí adaptér k USB portu.

2. Sejměte ochranné krytky sond a zapněte přístroj tlačítkem ⏻.

3. Ponořte sondy do měřené kapaliny. Jemně s nimi pohybujte, aby na nich nezůstaly vzduchové bubliny, a počkejte, až se hodnoty ustálí.

4. Tlačítkem MODE přepínáte mezi údaji EC, CF a PPM. Tlačítko °C/°F mění jednotku teploty. Tlačítko se symbolem žárovky zapíná a vypíná podsvícení.

5. Po měření přístroj vypněte a obě sondy opláchněte vodou. Na EC sondu nasaďte ochrannou krytku. Do krytky pH sondy nalijte uchovávací roztok a nasaďte ji zpět.

Sondy mohou zůstat v kapalině i při nepřetržitém měření. V takovém případě je pravidelně čistěte, kontrolujte usazeniny a častěji kalibrujte.

# Kalibrace pH

Připravte si kalibrační roztoky pH 7,01 a pH 4,00, oba o teplotě přibližně 25 °C.

1. Zapněte přístroj a sejměte krytku pH sondy.

2. Sondu jemně opláchněte destilovanou vodou a osušte.

3. Vložte ji do roztoku pH 7,01, jemně promíchejte a vyčkejte na ustálení hodnoty.

4. Podržte tlačítko pH CAL přibližně 5 sekund. Přístroj roztok rozpozná; kalibrace bodu je hotová, jakmile se vrátí do běžného režimu.

5. Sondu opláchněte a osušte. Stejný postup zopakujte s roztokem pH 4,00.

6. Sondu opláchněte a nasaďte krytku s uchovávacím roztokem.

Pokud se při kalibraci objeví chyba, zkontrolujte hodnotu kalibračního roztoku a stav sondy. Může být znečištěná nebo opotřebená.

# Kalibrace EC CF a PPM

Použijte jeden kalibrační roztok EC: 1,4, 3,0 nebo 12,8 mS/cm.

1. Zapněte přístroj, tlačítkem MODE zvolte EC a sejměte krytku EC sondy.

2. Ponořte sondu do zvoleného kalibračního roztoku. Vyčkejte na ustálení údaje.

3. Podržte EC CAL, dokud se nezobrazí hodnota použitého roztoku: přibližně 5 sekund pro 1,4, 10 sekund pro 3,0 nebo 15 sekund pro 12,8.

4. Počkejte, až se přístroj vrátí do běžného režimu. Poté sondu opláchněte, jemně osušte a nasaďte krytku.

Pokud se po zapnutí zobrazí NO CAL, zkalibrujte pH i EC. Kalibraci proveďte také po výměně sondy, při pravidelném používání nebo když potřebujete vyšší přesnost.

# Péče a důležitá upozornění

•  pH sondu nikdy neskladujte v destilované vodě. K uchovávání použijte roztok určený pro pH elektrody.

•  pH sondu dlouhodobě nenamáčejte do vody z reverzní osmózy ani do deionizované vody.

•  Skleněnou pH sondu chraňte před nárazem a prudkou změnou teploty.

•  Při kalibraci používejte roztoky o teplotě kolem 25 °C a odstraňte vzduchové bubliny ze sond.

•  Když přístroj bez adaptéru nejde zapnout nebo displej slábne, připojte napájení a dobijte vestavěný akumulátor. Během nabíjení lze přístroj používat.

Zdroj: Aqua Master Tools, Combo meter P700 Pro 2, anglická část uživatelské příručky, strany 6 až 10.